JF-ZDZ-20A直流电阻测试仪

# 使用说明书

目      录

概述………………………………………………………2

安全措施…………………………………………………2

性能特点及技术指标……………………………………2

系统介绍…………………………………………………3

测试与操作方法…………………………………………3

注意事项…………………………………………………5

常见问题及解决方法……………………………………6

仪器成套性………………………………………………6

售后服务…………………………………………………6

使用本仪器前，请仔细阅读操作手册，保证安全是用户的责任

本手册版本号：3.18-2014

本手册如有改动，恕不另行通知。

一、概述

绕组的直流电阻测量是变压器的例行试验之一，其目的主要是检查绕组之间、绕组与引线之间的连接或机械特性是否良好、各相绕组之间的电阻是否平衡等，以保证变压器的安全运行。

本公司开发生产的系列变压器直流电阻测试仪采用32位ARM内核作为处理的核心，对整机进行控制，自动完成自校、稳流判断、数据处理、阻值显示等功能，可测量各种类型变压器和互感器的直流电阻。极大的方便了工作人员的使用。

二、安全措施

- 使用本仪器前一定要认真阅读本手册。

- 仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

- 本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、      阳光直射等场所使用。

- 仪表应避免剧烈振动。

- 对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

- 测试完毕后先关闭电源，再拆除测试线。

- 测量无载调压变压器，一定要等放电指示停止后，切换档位。

- 在测试过程中，禁止移动测试夹和供电线路。

三、性能特点及技术指标

- 输出电流及量程：输出电流：0-20A,量程1m-10K。

| 电流 | 量程 | 电流 | 量程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20A | 1m-1 | 1A | 2-20 |
| 10A | 50m-2 | 0.2A | 10-100 |
| 5A | 100m-4 | 20mA | 50-1K |

注：超出以上量程请用自动测试功能。

- 测试精度:  0.2%  最高分辨度： 0.1。

- 仪器采用65K真彩色液晶显示，中文菜单提示，操作方便。

- 具有大容量存储功能，可存储2000条测试记录，

- 工作电源： AC220V±10﹪

- 工作温度：﹣10℃～40℃。

- 工作湿度：环境湿度＜80%RH 。

- 仪器重量：6㎏。

四、系统介绍

    - AC220 电源插座，自带开关及保险仓

    - 接地柱：　地线接线端子

    - I+  I-：输出电流端子

    - V+　  V-：采样电压端子

    - “▲”、“▼”、“”、“”选择按键，“”复用“保存”功能。

    - 确认键：确认当前选择，在测试状态下，按确认键打印数据。

    - 取消键：按下此键，菜单返回上一级。

    - 复位键：测试完毕或中断工作，按下此键仪器回到初始状态。

五、测试与操作方法

  - 将随机配备的专用测试线取出，其中红、黑两把测试钳分别夹到被测试品的两个采样端，并用力摩擦接触点，测试线的另一端与仪器的接线端子对应接好。（注意红、黑颜色对应，且粗线接电流端子，细线接电压端子）

欢 迎 使 用

变压器直流电阻

测 试 仪

开机，屏幕显示如图1

图1

仪器自检后进入主菜单，如图2

2014-01-01  11-22-33

选择电流

参数设置

浏览记录

调整时钟

图2

- 选择电流：进入此菜单，如图3

按“▲”、“▼”、“”、“”键可循环选择输出电流，测量同一变压器同一电压等级的各项绕组时，应选择相同的电流进行测试，避免造成测试误差。选好输出电流后，按“确定”键进入测试状态，如下图；等数值稳定后，按“”键保存，按“确定”键可打印当前数据。

自动

20A    10A    5A

1A    0.2A    20mA

图3

仪器测试结果如图4

注：测试感性负载，必须等仪器放电完毕后方可拆除测试线或进行下一次测试

0004            00 : 01 : 30

I=20.1A

R=1.001mΩRt=1.193mΩ

图4

正在放电

请等待…

测量结束后，按“取消”返回上一级菜单。仪器放电完毕后如图4，返回图3菜单。

图4

绕组材质: 铜

绕组温度: +25

换算温度: 075

亮度调节: 64

参数设置：选择此菜单，如图5：

1.绕组材质：选择此项后，按“▲”、“▼”键选择绕组材质：铜—铝。

2.绕组温度：指绕组当前的温度，选择此项后，按“▲”、“▼”输入绕组温度。

3.换算温度：选择此项后，仪器自动将测试数据换算到此项输入温度

4.亮度调节：选择此项后，按“▲”、“▼”可调节屏幕亮度，以适应各种环境下的显示需求。

005∕001

I=20.1A

R=1.001mΩ

Rt=1.193mΩ

2015-01-20   11:20:11

浏览记录：选择此菜单，如图6：

图6

按“▲”、“▼”键浏览记录，按“确定”键打印当前数据。“005”表示数据总存储条数，“001”表示当前数据是最新数据。下方时间表示当时测试日期、时间。

- 调整时钟：选择此菜单，如图7：

按“”、“”键移动光标选择所要调整项，按“▲”、“▼”键调整当前时间日期。修改完成后如需保存按“确定”键退出，不需保存按“取消”退出。

2014年11月24日

13时11分24秒

图7

# 六、注意事项

- 使用前，仪器的接地端子必须良好接地。

- 测试过程中如遇到外部突然断电，请不要立即拆除测试线，待仪器放电完毕后方可拆除。

- 对于有载调压变压器的测试，可一次供电完成。仪器程序设计允许在某一分接测完后，把分接开关倒至下一分接，仪器将进入下一分接的测量。

- 对于无载调压变压器，某一分接测试完成后，需按取消或复位键使系统放电，待放电完毕后方可倒换开关，进行下一次测量。

# 七、常见问题及解决方法

如下表

| 常见故障 | 故障分析 |
| --- | --- |
| 开机无显示 | - 电源插座保险管损坏 - 仪器内部插件松动 3）计算机板故障 |
| 显示“超量程或线路未接好” | 1）仪器电源故障 2）A/D板故障 3）测试线接触不良或未形成回路 |

# 八、装箱清单

| 直阻仪主机 | 壹台 |
| --- | --- |
| 专用测试电缆 | 壹套 |
| 三芯电源线 接地线 打印纸 保险管 | 壹条 壹条 壹卷 贰只 |
| 装箱单 保修卡 | 本页 附尾页 |
| 操作手册 | 壹本 |

# 九、售后服务

仪器自购买之日起12个月内，属产品质量问题免费包修包换，终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。